附件一：

空气波压力循环治疗仪参数需求

性能需求：

- ▲该设备具有国家规定的医疗器械产品注册证;

- 配备LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷；

- ▲3种专业DVT治疗模式，6种专业4腔全肢气囊治疗模式。

- ▲配备单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位；

- 配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，可同时治疗两个部位；

- 标配专业DVT分段式气囊，配合设备内部DVT治疗模式使用，可作DVT模式和4腔模式两用机，能够适用于医院所有患者；

- 环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

- 配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；

- ▲设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调；

- 治疗时间1min~99h可调；4腔气压模式下，治疗时间1min~99min可调；

- 设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证不同患者治疗效果相同；

- ▲实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

- ▲配备智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；

- 配备梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的60%，符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜；

- 配备过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

- 配备断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；